________________________________

Наименование медицинской организации

СОП-01. Выявление, регистрация и внутренняя передача информации о неблагоприятных событиях при применении медицинских изделий

Утверждено приказом № ______ от «___» ___________ 20___ г.

1. Назначение

Процедура устанавливает единый порядок действий персонала медицинской организации при выявлении неблагоприятного события при применении медицинского изделия, а также порядок регистрации и внутренней передачи информации ответственному должностному лицу (ОДЛ).

2. Область применения

Процедура обязательна для всех медицинских работников и иных сотрудников, применяющих медицинские изделия или участвующих в их эксплуатации и обслуживании, во всех структурных подразделениях организации.

3. Термины и сокращения

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| Неблагоприятное событие (НС) | Любое событие, связанное с применением медицинского изделия, в том числе неисправность, отказ, несоответствие, побочное действие или происшествие, которое привело, создает угрозу или могло привести к причинению вреда здоровью пациента либо персонала |
| ОДЛ | Ответственное должностное лицо, назначенное приказом руководителя |
| МИ | Медицинское изделие |

4. Ответственные лица

медицинские работники и иные сотрудники, выявившие НС, — первичное выявление, приостановка применения (при наличии признаков угрозы), первичное оформление сведений;

заведующий отделением / старшая медицинская сестра — контроль выполнения СОП в подразделении, передача акта ОДЛ;

ОДЛ — регистрация НС, направление сообщения в Росздравнадзор, организация мероприятий.

5. Порядок действий при выявлении неблагоприятного события

При выявлении НС, сопровождающегося признаками угрозы жизни или здоровью (см. СОП-03), сотрудник немедленно прекращает применение медицинского изделия и действует по СОП-03.

Сотрудник, выявивший НС, сообщает о нем непосредственно ОДЛ (либо заведующему отделением/старшей медицинской сестре, которые информируют ОДЛ) в тот же рабочий день. В нерабочее время информация доводится до дежурного медицинского персонала и передается ОДЛ в первый рабочий день.

В течение рабочего дня со дня выявления НС сотрудник заполняет акт о выявлении неблагоприятного события по установленной форме: наименование и модель изделия, заводской (серийный) номер, регистрационное удостоверение, серия (партия), место и обстоятельства выявления, описание события, сведения о пострадавшем пациенте (при наличии), первично принятые меры.

ОДЛ регистрирует НС в журнале регистрации неблагоприятных событий в течение одного рабочего дня со дня получения акта.

ОДЛ проверяет полноту сведений, при необходимости запрашивает у подразделения и лиц, ответственных за закупки и техобслуживание, дополнительные сведения (документы о приобретении, гарантийном обслуживании, наладке).

6. События, подлежащие регистрации

отказ, неисправность или нестабильная работа медицинского изделия при применении;

несоответствие изделия паспортным характеристикам, нарушение целостности упаковки, маркировки, истечение срока годности, выявленные в процессе применения;

любое неблагоприятное событие, связанное с применением медицинского изделия, повлекшее причинение вреда здоровью пациента или персонала;

события, повлекшие угрозу жизни или здоровью, вне зависимости от фактического причинения вреда;

события, когда вред не причинен, но имела место опасная ситуация (мнимая неисправность, срабатывание блокировок, некорректные результаты диагностики).

7. Сохранение изделий и материалов

медицинское изделие, в отношении которого выявлено НС, с присоединенными принадлежностями, упаковкой, этикетками, маркировкой сохраняется в изолированном месте до указания ОДЛ (см. СОП-03);

сохраняются использованные расходные материалы, упаковочные листки, инструкции (руководства) по применению, при наличии — распечатки, носители с записями (мониторы, регистраторы), данные журналов эксплуатации;

изделие не разбирается и не ремонтируется без решения ОДЛ и (или) руководителя организации.

8. Хранение документов

Акты о выявлении НС, листы внутреннего оповещения и сведения, подтверждающие направление сообщений в Росздравнадзор, хранятся в деле ОДЛ в порядке, установленном правилами делопроизводства организации.